## Slide 1: 嵌入式系统设计方法
2 嵌入式系统设计初步

## Slide 2: 通用的工程设计过程
4
Implement Solution
2
Generate
Solutions
1
Define
Problem
5
Evaluate
Solution
Design Simulation
3
Decide the Course of Action
System Simulation
Notes: https://courses.cs.vt.edu/cs2104/Spring12/Notes/

## Slide 3: Layers of Computer System
Component-based Software
High-level language Programs
Assembly Program
Machine Code
Instruction Set
Module Layer
Register-Transfer Layer (RTL)
Logic Layer (gates)
Circuit Layer (transistors)
Semiconductor Layer
…
Architecture
(interface between hardware and software
Organization
Realization
Software Engineering
System Programming
CS
CSE
CE
EE

## Slide 4: 嵌入式系统的软硬件框架
人机交互接口
嵌入式
微处理器
I/O
A/D
D/A
SDRAM
ROM
通用接口
人机交互接口
机械装置
文件系统
任务管理
BSP/HAL板级支持包／硬件抽象层
应用程序
嵌入式计算机系统
驱动器N
。。。。
驱动器2
驱动器1
传感器N
。。。。
传感器2
传感器1
被控对象
图形用户界面
Notes: 闭环系统，洗衣机，无人机

## Slide 5: 嵌入式系统的设计
5
问题：
功能、性能要求、
价格、开发周期等约束
设计：
选择
折衷
分析比较
计算
评价
嵌入式系统
方法
工具

## Slide 6: 嵌入式系统的设计过程
系统需求分析
规格说明书
体系结构设计
硬件设计
系统集成
系统测试
产品
机械系统设计
软件设计

## Slide 7: 嵌入式硬件与软件协同设计
任务确定
需求分析
确定软/硬件界面
硬件裁剪
确定硬件结构框架
电路实现/制作
硬件调试
软硬件集成
系统总调试

## Slide 8: 任务确定
医疗实时监护系统
  单参数监护：单一生命体征监控
    心电（ECG）、血压（NIBP）、体温（TEMP）、血氧饱和度（SPO2）
  综合监护：社区服务、现场紧急救护
  重症监护系统：ICU（Intensive Care Unit）

## Slide 9: ICU

## Slide 10: 需求分析-1
ICU（Intensive Care Unit）：重症监护
  重症加强护理病房。把危重病人集中起来，在人力、物力和技术上给予最佳保障，以期得到良好的救治效果。
  中小医院是一个病房，大医院是一个特别科室
  ICU的设备必须配有床边监护仪、中心监护仪、多功能呼吸治疗机、麻醉机、心电图机、除颤仪、起搏器、输液泵、微量注射器、气管插管及气管切开所需急救器材。
  条件较好的医院，还配有血气分析仪、微型电子计算机、脑电图机、B超机、床旁X线机、血液透析器、动脉内气囊反搏器、血尿常规分析仪、血液生化分析仪等。
  专科与综合ICU：
    烧伤ICU、心血管外科ICU、新生儿ICU等)
    CCU（ Coronary heart disease）是专科ICU中的一种，针对重症冠心病而设的。

## Slide 11: 需求分析-2
单参数监护
  心电（ECG）
    心电参数采样存储
    心电参数监护报警（心脉生命监护报警，GPS定位，GPRS报警）
    心电图综合分析（图形显示）
      心律失常分析、起搏分析、ST段分析等，并可根据临床需求进行监测信息回顾，包括趋势图、表的信息存储功能，存储时间长，信息量大
  血压（NIBP）：电子血压计
  体温（TEMP）：体温计、全息体温图
  血氧饱和度（SPO2）
  一般用数字显示

## Slide 12: 需求分析-3
综合监护
  监测ECG、NIBP、SPO2、TEMP等基本参数
  同时，也可以连续监测有创血压、心输出量、特殊麻醉气体 （小型ICU）。
  数字和波形同屏显示。

## Slide 13: 系统结构设计
13
系统如何实现设计说明书描述的功能
软件/硬件如何进行划分
    嵌入式系统中软件和硬件协同完成系统的功能
    软件/硬件划分通常由速度、灵活性以及开销来决策

## Slide 14: 软硬件的划分
14
嵌入式系统的设计涉及硬件与软件部件，设计中必须决定什么功能由硬件实现，什么功能由软件实现。
  硬件和软件具有双重性
  软硬件变动对系统的决策造成影响
  划分和选择需要考虑多种因素
  硬件和软件的双重性是划分决策的前提

## Slide 15: 通常由软件实现的部分
15
  操作系统功能
  任务调度
  资源管理
  设备驱动
  协议栈
  TCP／IP
  应用软件框架
  除基本系统、物理接口、基本逻辑电路，许多由硬件实现的功能都可以由软件实现。

## Slide 16: 双重性部分
算法
  加密／解密
  编码／解码
  压缩／解压
  ……
数学运算
  浮点运算，FFT，…
……

## Slide 17: 软硬协同设计对比
Relative Performance
  The figure illustrates various cryptographic implementations in software and hardware that have been proposed over the past few years (2003–2008).
  These are all designs proposed for embedded applications, where the trade-off between hardware and software is crucial.
  As demonstrated by the graph, hardware crypto architectures have, on the average, a higher relative performance compared to embedded processors.
Notes: 软/硬件协同涉及

## Slide 18: 软硬协同设计对比
Energy Efficiency
  The amount of useful work done per unit of energy.
  the energy efficiency varies over many orders of magnitude.

## Slide 19: 软硬协同设计的驱动因素
性能
  单个时钟周期完成更多的工作
能效
  有限的电量
功率密度
  一个电路的功耗及其引发的温度曲线变化，在忽略静态功耗的情况下，与时钟频率成正比。

## Slide 20: 软/硬件协同设计的空间
对于一个给定的应用，可以有许多不同的软、硬件解决方案；所有解决方案的集合，称之为软/硬件协同设计的空间。
将一个应用映射到一种平台，意味着为平台编写软件，有时候，也需要定制该平台的硬件。针对不同的平台，软件和硬件的定义有所不同。

## Slide 21: 软硬件设计的二重性
设计范式：硬件，空间，电路并行；软件，时间，顺序执行。

## Slide 22: 确定软/硬件界面
单参数监护：
  血压（NIBP）、体温（TEMP）监控报警
    硬件提供参数通道，软件采样、计算、存储、数字显示; 无OS
  全息体温图（TEMP）：需 μClinux, WIN CE
  心电（ECG）、血氧饱和度（SPO2）监控报警
    硬件提供参数采样，软件计算、存储、数字显示；μC-OS
  心电图综合分析（图形显示）
    硬件提供参数采样，软件计算、存储、显示；μClinux, WIN CE
综合监护：
  硬件提供参数采样，软件扫描、计算、存储、显示（数字或简图）；linux, WIN CE
重症监护系统：
  集成方案：硬件提供数据接口，软件扫描采样、转发、报警；μC-OS／μClinux
  综合方案：硬件提供参数采样，软件扫描采样、计算、报警、存储、 综合显示；linux, WIN CE

## Slide 23: 硬件裁剪—处理器
单参数监护：
  血压（NIBP）、体温（TEMP）监控报警
    单片机：8051，z-8等
  全息体温图（TEMP）：ARM7： S3C44B0X， StrongARM
  心电（ECG）、血氧饱和度（SPO2）监控报警
    ARM7： S3C44B0X， StrongARM
  心电图综合分析（图形显示）
    ARM9，MIPS
综合监护：
  ARM9，MIPS
重症监护系统：
  集成方案：ARM7，ARM9，MIPS
  综合方案：ARM9~ARM10，MIPS：XScale, 386EX

## Slide 24: 硬件裁剪—I/O接口与输入/输出设备
单参数监护：
  血压（NIBP）、体温（TEMP）监控报警
    计数器/定时器（或PWM，ADC），PVC按键，LED（数字LCD）,蜂鸣器
  全息体温图（TEMP）：加显示接口，点阵LCD（小型CRT）
  心电（ECG）、血氧饱和度（SPO2）监控报警
    ADC接口(I2C)，UART，Watch dog，PVC按键，GPS， LED（数字LCD）,GPRS
  心电图综合分析（图形显示）
    ADC接口(I2C)，UART，Watch dog，PVC按键，点阵LCD（小型CRT）
综合监护：
  ADC接口(I2C)，UART，Watch dog，PVC按键，点阵LCD（小型CRT）
重症监护系统：
  集成方案： 100M Ethernet （或USB，CAN），各种监护仪器接口， PVC按键， LED（数字LCD）,蜂鸣器
  综合方案： ADC接口(I2C)，UART，Watch dog，PVC按键，点阵LCD（小型CRT）

## Slide 25: 确定硬件结构框架—— 心电参数监护报警系统
需求分析
  心电（脉）生命监护报警，GPS定位，GPRS报警
软/硬件界面
  硬件提供参数采样，软件计算、存储、数字显示；μC-OS（ linux ）
处理器： ARM7： S3C44B0X
I/O接口与输入/输出设备
  ADC接口，UART，Watch dog，PVC按键，GPS， 点阵LCD ,GPRS
  线性Flash(NOR)，SDRAM，非线性Flash(NAND)

## Slide 26: S3C44B0X功能
Samsung S3C44B0X微处理器是三星公司专为手持设备和一般应用提供的高性价比和高性能的微控制器解决方案，它使用ARM7TDMI核，工作在66MHZ。为了降低系统总成本和减少外围器件，这款芯片中还集成了下列部件：
8KB Cache、外部存储器控制器、LCD控制器、4个DMA通道、2通道UART、1个多主I2C总线控制器、1个IIS总线控制器，5通道PWM定时器及一个内部定时器、71个通用I/O口、8个外部中断源、实时时钟、8通道10位ADC等。

## Slide 27: S3C44B0X芯片体系结构

## Slide 28: 硬件结构框架----心脉生命监护报警
PVC按键
S3C44B0X
ARM7TDMI
ADC
放大
放大
放大
ECG2
ECG1
ECG3
JTAG
JTAG
接口
UART0
GPS模块
UART
GPRS模块
GPIO
点阵LCD
LCD
PWM
蜂鸣器
放大
脉搏
1MB
线性Flash
8MB
SDRAM
16MB硬盘
非线性Flash
RESET
Watch Dog
电源
CLK电路
PVC按键

## Slide 29: 作业
参考前面的例子，尝试从硬件架构层面，设计一个简单的嵌入式系统。需要描述系统功能，硬件结构等。